Pakiet nr 2 - Załącznik numer 2

Wymagane Parametry Techniczne

Diatermia chirurgiczna – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia elektrochirurgiczna zaawansowana- 1 sztuka - Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy - Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur - Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego - Moc cięcia monopolarnego 300 W - Moc koagulacji monopolarnej 200 W - Moc koagulacji bipolarnej 120W - Koagulacja typu spray 120W"" - Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym - Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W - Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku - Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji bipolarnej - Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego - Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta - System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta - Na wyposażeniu niezbędne elementy do uruchomienia zestawu - Nóż ultradźwiękowy - Generator ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek - częstotliwość pracy generatora 47 kHZ - w połączeniu z modułem elektrochirurgicznym mono/bipolarnym umożliwia jednoczesne stosowanie ultradźwięków i energii bipolarnej do cięcia i koagulacji tkanek - zestaw przeznaczony do współpracy z jednorazowymi końcówkami ultradźwiękowymi do chirurgii otwartej i laparoskopowej - zestaw przeznaczony do współpracy z jednorazowymi końcówkami ultradźwiękowo/bipolarnymi do chirurgii otwartej i laparoskopowej - możliwość oddymiania pola operacyjnego w połączeniu z kompatybilnym insuflatorem - zestaw kompletny, zawierający wszystkie elementy niezbędne do jego uruchomienia: kable połączeniowe i zasilające, kabel płytki pacjenta, przetworniki piezoelektryczne, komplet narzędzi 5 szt jednorazowe, wózek aparaturowy - Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur - Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej - Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | Tak |  |
| 2 | Diatermia z modułem argonowym – 1 sztuka - Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji lub możliwość zaprogramowania różnych typów procedur na przycisku nożnym - Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na bezprzewodowym włączniku nożnym, ograniczając kontakt operatora z generatorem w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy - Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. - Ergonomiczny wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. - Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy wbudowany w panel przedni, umożliwiający łatwy wybór ustawień i parametrów pracy, a także dostęp do menu urządzenia - Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalności koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii - Automatyczne rozpoznawanie narzędzia dla gniazda w standardzie w celu poprawy płynności obsługi - Możliwość zapamiętywania preferowanych ustawień - Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy - Interfejs w języku polskim - Praca z wykorzystaniem argonu | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Zestaw endoskopowy do nagłych interwencji zabiegowych - 1 kpl.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videoduodenoskop – 1 sztuka - Średnica kanału roboczego min. 4,2mm - Kompatybilność z posiadanym zestawem video firmy Olympus typ Exera 190 - Optyka boczna - Głębia ostrości min. 5-60mm - Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 - Zagięcie końcówki w 4 kierunkach - Mechanizm blokowania prowadnicy za pomocą elewatora | Tak |  |
| 2 | Videogastroskop (1 sztuka): - Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV - Kompatybilność z posiadanym zestawem video firmy Olympus typ Exera 190 - Średnica kanału roboczego min. 2,8mm - Kąt obserwacji min. 140 ° - Głębia ostrości min. 2-100mm - Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 - Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 210/90 i L/P 100/100 - Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła - Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego | Tak |  |
| 3 | Videobronchoskop (1 sztuka) - Średnica kanału roboczego min. 2,8mm - Kompatybilność z posiadanym zestawem video firmy Olympus typ Exera 190 - Kąt obserwacji min. 120° - Głębia ostrości min. 3-100mm - Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 - Zagięcie końcówki Góra/Dół 180º/130º | Tak |  |
| 4 | Videokolonoskop ( 1 sztuka) - Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV - Kompatybilność z posiadanym zestawem video firmy Exera typ 190 - Średnica kanału roboczego min. 3,7mm - Kąt obserwacji min. 140° - Głębia ostrości min. 2-100mm - Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 - Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 180/180 i L/P 160/160 - Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła - Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego | Tak |  |
| 5 | Insuflator CO2 do procedur endoskopowych (1 sztuka) - Insuflator dwutlenku węgla, zapewniający szybką absorpcję gazu w jelitach i tym samym zmniejszanie bólu pozabiegowego u pacjenta. - Zawór CO2/woda - Przewód wysokociśnieniowy - Rurka szybkiego przepływu CO2 | Tak |  |
| 6 | Szafa endoskopowa - 1 sztuka - Możliwość bezpiecznego przechowywania endoskopów giętkich - Wyposażona w przyłącza do posiadanych endoskopów firmy Olympus typu GIF, CF, BF, TJF - Możliwość przechowywania min 6 aparatów Podłączenie do instalacji sprężonego powietrza klasy medycznej ( przyłącze po stronie zamawiającego) | Tak |  |
| 7 | Myjnia endoskopowa – 1 sztuka - Myjnia-dezynfektor termiczny endoskopów giętkich - Możliwość zastosowania do mycia i dezynfekcji endoskopów sztywnych - Urządzenie do mycia i dezynfekcji termochemicznej opartej - na zastosowaniu aldehydu glutarowego - czyszczenie i dezynfekcję dwóch endoskopów giętkich i akcesoriów w tym samym czasie. - Urządzenie wyposażone jest w całkowicie automatyczną kontrolę szczelności podczas całego procesu dla obydwu endoskopów, z wbudowanym zaworem nadciśnienia zgodnie z normą DIN EN ISO 15883 lub równoważną. - System monitorowania obrotów ramienia zraszającego wewnątrz komory mycia, które sprawuje kontrolę nad dolnym ramieniem zraszającym. - Urządzenie wyposażone w lampę UV (ultrafiolet), która gwarantuje, że do jego wnętrza przedostawać się będzie wyłącznie woda poddana dezynfekcji. - Szybkie suszenie czyszczonych instrumentów za pomocą gorącego powietrza. - Zasilanie prądem trójfazowym - Indywidualne przyłącza pomp tłoczących do gniazd kanałów endoskopów - Minimum dwa płukania końcowe na zakończenie procesu - Obudowa komory ze stali kwasoodpornej - Pobieranie danych o endoskopach z transponderów elektronicznych (typ, nr seryjny) oraz danych personelu (nazwisko osoby obsługującej) z karty osobowej i umieszczanie tych danych na wydruku. - Możliwość wykonania testu skuteczności dezynfekcji w trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji - Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów - System myjący zarówno kanały wewnętrzne oraz powierzchnie endoskopów Kompatybilność przyłączy z posiadanymi endoskopami firmy Olympus (videogastroskopami, videokolonoskopami, videoduodenoskopami, videobronchoskopami) | Tak |  |
| 8 | Wózek do transportu endoskopów (1 sztuka): - Kompatybilność z wszystkimi rodzajami giętkich endoskopów medycznych - Wszystkie uchwyty skierowane do środka, co zmniejsza ilość miejsc do wzrostu bakterii - Liczba tacek na endoskopy min 6 - System oznaczenia endoskopów brudny/czysty za pomocą jednorazowych folii Dedykowany uchwyt pozwalający na ergonomiczny transport wózka | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Zestaw operacyjno – diagnostyczny do laparoskopii w stanach nagłych – 1 kpl.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła typu LED (1 sztuka) - Technika obrazowania Full HD z możliwością trójwymiarowego obrazowania - ułatwiająca orientację w przestrzeni otrzewnowej, rozróżnianie struktur tkankowych, co zwiększa bezpieczeństwo oraz skraca czas procedury - Lepsza wykrywalność wczesnych zmian nowotworowych realizowana za pomocą wycięcia barwy czerwonej widma światła białego przez filtr optyczny. Technika filtra optycznego potwierdzona badaniami klinicznymi - Możliwość doboru obrazowania do własnych preferencji prowadzenia diagnostyki/zabiegu poprzez możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8) - Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy poprzez możliwość zmiany czułości przesłony min. 2 stopniowe (szybko/wolno) ograniczające np. efekt odblasku podczas zabiegu/diagnostyki - Szybka identyfikacja błędów za pomocą wyświetlania ich kodów na ekranie monitora - Obsługa niezakłócająca pracy operatora poprzez wyświetlanie menu procesora na jego panelu dotykowym - Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego - Brak koniczności stosowania dodatkowych urządzeń peryferyjnych poprzez kompaktową budowę (jedno urządzenie) zmniejszające ryzyko przypadkowego rozłączenia zestawu podczas dekontaminacji, przestawiania, przypadkowego poruszenia, itp. - Niezmienna ostrość obrazu oraz doświetlenie pola obserwacyjnego poprzez możliwość współpracy z wideolaparoskopami sztywnymi oraz o zmiennym kierunku patrzenia - Likwidacja "efektu fibroskopu" za pomocą filtra moire Dedykowany tryb "laser" zwiększający bezpieczeństwo poprzez zapewnienie przejrzystego obrazu podczas niektórych procedur z użyciem lasera np. w zabiegach urologicznych | Tak |  |
| 2 | Głowica kamery (1 sztuka): - Typ ochronny BF - Programowalne min 3 przyciski - min 2 krotny pozwalający na przybliżenie obrazu bezstratnej jakości - Zoom oraz ostrość sterowane pokrętłami | Tak |  |
| 3 | Głowica kamery typu kątowego (1 sztuka): - Ultralekka do wagi 65g bez przewodu - Kompatybilna z obrazowaniem w tzw. trybie wycięcia barwy czerwonej widma światła białego - 3 dowolnie programowalne przyciski funkcyjne | Tak |  |
| 4 | Monitor główny (1 sztuka): - Przekątna ekranu min 50 cali - Obrazowanie w rozdzielczości min 3840x2160 - Możliwość obrazowania w trybie 3D - Na wyposażeniu wózek jezdny do oferowanego monitora | Tak |  |
| 5 | Monitor dodatkowy (1 sztuka): - Przekątna ekranu min 30 cali - Obrazowanie w rozdzielczości min 4096x2160 - Możliwość obrazowania w trybie 3D | Tak |  |
| 6 | Nagrywarka (1 sztuka): - Wbudowany dysk twardy HDD o pojemności 1TB - Zapis obrazów w formacie min BMP, JPEG, DICOM - Zapis sekwencji wideo w formacie H.264 w rozdzielczości 480p60, 720p60, 1080p60 z wyborem trzech stopni kompresji (High/Middle/Low). - Wejścia USB 2.0 min 2szt. - Funkcja eksportu obrazów i sekwencji wideo na serwer FTP. | Tak |  |
| 7 | Wózek jezdny do zestawu video (1 sztuka) - Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA - Cztery półki na urządzenia - Możliwość dołączenia półki na klawiaturę - Uchwyt butli CO2 - Wysięgnik na płyny infuzyjne | Tak |  |
| 8 | Insuflator (1 sztuka) - Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min - "Sygnalizacja dźwiękowa i graficzna w przypadku przekroczenia zadanego ciśnienia o 5mmHg; - Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia, dzięki czemu uzyskujemy czas na dodatkowe zwiotczenie pacjenta w momencie, gdy środki zwiotczające przestają działać - Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia - Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg - Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego - Autoklawowalne dreny do CO2 i oddymiania na wyposażeniu urządzenia - 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni - 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki - możliwość szybkiego wywołania parametrów - Opcja jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 - Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski 5l/min i wysoki 10l/min) - Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia. - W zestawie filtr do insuflacji, przewód wysokociśnieniowy oraz kabel komunikacyjny umożliwiający podłączenie do dedykowanej diatermii W zestawie dreny do insuflacji oraz oddymiania po 2szt. | Tak |  |
| 9 | Komplet optyk i wyposażenie zestawu video - Optyka laparoskopowa typu 10mm HD - kąt patrzenia 30°; - 2szt - kąt patrzenia 0°; - 1szt - pojemnik do sterylizacji optyk – 3szt - światłowód – 3szt | Tak |  |
| 10 | Diatermia elektorchirurgiczna- 1 sztuka - "Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy; Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur - Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego - Moc cięcia monopolarnego 300 W - Moc koagulacji monopolarnej 200 W - Moc koagulacji bipolarnej 120W - Koagulacja typu spray 120W"" - Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym - Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W - Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku - Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji bipolarnej - Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego - Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta - System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta" - Na wyposażeniu wózek do ustawienia urządzenia | Tak |  |
| 11 | Generator ultradźwiękowy – 1 sztuka - Generator ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek - częstotliwość pracy generatora 47kHZ - w połączeniu z modułem elektrochirurgicznym mono/bipolarnym umożliwia jednoczesne stosowanie ultradźwięków i energii bipolarnej do cięcia i koagulacji tkanek - zestaw przeznaczony do współpracy z jednorazowymi końcówkami ultradźwiękowymi do chirurgii otwartej i laparoskopowej - zestaw przeznaczony do współpracy z jednorazowymi końcówkami ultradźwiękowo/bipolarnymi do chirurgii otwartej i laparoskopowej - funkcja oddymiania pola operacyjnego w połączeniu z oferowanym insuflatorem - zestaw kompletny, zawierający wszystkie elementy niezbędne do jego uruchomienia: kable połączeniowe i zasilające, kabel płytki pacjenta, przetworniki piezoelektryczne - Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur - Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej - Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające - Na wyposażeniu generatora zestaw 5szt jednorazowych narzędzi do procedur laparoskopowych | Tak |  |
| 12 | Pakiet narzędzi startowych i akcesoriów do zestawu - Igła Veress'a, długość 150mm– 2 szt - Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 4mm (bananowy), długość 3,5m do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter – 2szt - Tuba trokara 11x80mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym - 4szt - Ostrze trokara 11x80 mm, trójkątna końcówka – 2szt - Tuba trokara, 5,5x80mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gładka – 6 szt - Ostrze trokara 5,5x80mm, trójkątna końcówka – 6szt - Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5mm, długość 330mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym – 2szt - Kleszczyki preparacyjne , średnica 5mm, długość 330mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, bez zamka – 2szt - Nożyczki średnica 5mm, długość 330mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej 19mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, raczka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360°.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę – 2szt - Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330mm, okienkowe typu klincz – 2szt - Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywa.- 2szt - Uchwyt z zaworem dwudrożnym, do sondy instrumentu ssąco-płuczącego, rozbieralny, autoklawowalny- 1szt - Tuba ssąco-płucząca 5mm - 1szt - Kleszczyki chwytające typu Johann, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej ok 16,5mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, raczka z przyłączem bipolarnym, bez zamka) - 2szt - Kleszczyki chwytające bipolarne, typu Maryland, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej ok 19mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, raczka z przyłączem monopolarnym, bez zamka) - 2 szt - Kleszczyki chwytające typu Manhes, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej ok. 18mm, raczka z zamkiem – 2szt - Kabel bipolarny do narzędzi, 2-wtykowy o rozstawie 28,58mm, długość 3,5m, do diatermii UES-40, ESG-400, Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd- 2szt - Tuba ssąco-płuczaca o średnicy 5,3mm i długości roboczej 360mm, z otworami na końcu – 1szt - Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej, kanał ssący o średnicy 5mm - 1szt - Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5 =mm - 2szt - Imadło do szycia, dwuczęściowe, średnica 5mm, długość 330mm, bransze proste – 2szt - Optyka 4mm, kat patrzenia 12°, długość robocza 280mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości ok 305mm – 1szt - Optyka 4mm, kat patrzenia 30°, długość robocza 282,2mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości ok 305mm – 1szt - Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk - 2szt - Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1mm, średnica wiązki 2,8mm, średnica zewnętrzna 6,8mm, długość 3m - 2szt - Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarnego, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry - 2szt - Kabel HF, bipolarny do generatora, długość 4m – 2szt - Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 27Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy - 2szt - Płaszcz wewnętrzny 24Fr do płaszcza zewnętrznego 27Fr lub do resektoskopu 24Fr, z obturatorem - 2szt - Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2mm, do optyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12szt w opakowaniu - 3 op. - Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2mm, do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku, 12szt w opakowaniu- 3 op. - Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9% NaCl TURis/TCRis, grzybkowa, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12szt. - Elektroda resekcyjna bipolarna TURis, pętla wygięta pod katem 45° z osłon a (popychaczem) - do zabiegów enukleacji bipolarnej TUEB, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt. W opak- 1 szt - Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9 % NaCL , grzybkowa do optyki 12 i 30 stopni, sterylna, jednorazowa, 12szt w opakowaniu – 1 op. - Elektroda kulkowa TURis/TCRis, do optyk 12° i 30°, wielorazowego użytku - 5szt - Elektroda do resekcji TURis/TCRis, 45° igłowa, do optyk 12° i 30°, wielorazowego użytku - 2szt - Port irygacyjny, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy- 1szt. - Strzykawka, 150 ml, z końcówka zatrzaskowa- 1szt. - Kontener do ureterorenofibroskopu – 1szt. - Tester szczelności – 1szt. - Szczypce biopsyjne kompatybilne z ureterorenofibroskopem- wielorazowe- 1szt - Osłona dostępu moczowodowego sterylna 5 szt/opakowanie – 2szt - Drut prowadzący o budowie hybrydowej sterylny 5 szt/opak – 2op. | Tak |  |
| 13 | Ureterorenofibroskop (1 sztuka) - Głębia ostrości 2-50mm - Rozmiar sondy maks 8Fr - Koniec dystalny sondy maks 5Fr - Zgięcie sondy góra/dół min 270 stopni - Kanał roboczy min 3,5Fr - Kompatybilność z głowicami kamer różnych producentów - W zestawie osprzęt do pracy typu zaworki, nasadka, szczoteczki oraz pakiet startowy narzędzi. | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat USG do wykrywania dostępów naczyniowych w stanach nagłych – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny zainstalowany na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: - 4 koła skrętne, - możliwość regulacji wysokości - wieszaki na głowice po obu stronach wózka | Tak |  |
| 2 | Aktywne gniazda w aparacie dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - co najmniej 2 gniazda wbudowane w aparat | Tak |  |
| 3 | Zintegrowana z aparatem bateria zasilająca | Tak |  |
| 4 | Waga aparatu z baterią zasilającą max 7,5kg | Tak |  |
| 5 | Możliwość przejścia w tryb czuwania (standby). Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max 20 sekund | Tak |  |
| 6 | Monitor LCD z uchwytem dającym możliwość regulacji położenia, w tym rotacji +/- 90 stopni oraz z możliwością złożenia | Tak |  |
| 7 | Panel kontrolny z dedykowanymi klawiszami do wybranych funkcji oraz z możliwością programowania przycisków. Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak |  |
| 8 | Ekran dotykowy na panelu kontrolnym min 8” z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi oraz z możliwością wyświetlenia klawiatury alfanumerycznej w każdym momencie badania | Tak |  |
| 9 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
| 10 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 2.500.000 | Tak |  |
| 11 | Dynamika systemu min. 310dB | Tak |  |
| 12 | Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D (B) podłączanych do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-20MHz | Tak |  |
| 13 | Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate" min. 1400obr/sek - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | Tak |  |
| 14 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-12MHz - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - maksymalna mierzona prędkość min. 14m/sek - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 89 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5-24mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) | Tak |  |
| 15 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów - co najmniej 18 map - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego - możliwość odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 16 | Tryb obrazowania harmonicznego Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD) Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | Tak |  |
| 17 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| 18 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach (np. typu Compound Imaging, SonoCT, CrossBeam) min. 12 lini tworzących obraz | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | Tak |  |
| 20 | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: jama brzuszna, małe narządy, tarczyca, sutek, mięśniowo - szkieletowe, naczyniowe w tym TCCD (transkranialne) | Tak |  |
| 21 | Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - co najmniej 400 presetów - możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów - Cine Loop - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania - archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) | Tak |  |
| 22 | Wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie zabiegu. Aparat wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy (użytkownik wybiera jeden samouczek z pośród samouczków dedykowanych do badań reumatologicznych, naczyniowych, anestezji regionalnej oraz fizjoterapii) | Tak |  |
| 23 | Archiwizacja: - zapis obrazów w formatach min. BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG - wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym - wydrukowanie bezpośrednio z aparatu raportów z badań - wewnętrzny dysk twardy co najmniej 500 GB - możliwość archiwizacji na przenośnej pamięci typu Pen-Drive | Tak |  |
| 24 | Min. 4 porty USB wbudowane w aparat umożliwiające zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń | Tak |  |
| 25 | Wyjście HDMI | Tak |  |
| 26 | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG i wyeksportowanych w formacie RAW DATA | Tak |  |
| 27 | Cyfrowa drukarka termiczna (video - printer) czarno-biała | Tak |  |
| 28 | Głowica convex do badań ogólnych. Liczba elementów min. 192. Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8MHz. Tryb 2D - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Głębokość obrazowania min. 40cm | Tak |  |
| 29 | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów. Liczba elementów min. 192. Pole widzenia głowicy max 47mm. Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-13MHz. Tryb 2D - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Praca w trybie obrazowania trapezowego | Tak |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnych. Liczba elementów min. 192. Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8MHz. Tryb 2D - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy. Głębokość obrazowania min. 40cm | Tak |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „hokej”, posiadającej w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18MHz oraz szerokość pola obrazowego (FOV) min. 28mm | Tak |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o głowicę obrazową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającej w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 20MHz | Tak |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych, w tym: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable EKG, Tryb Doppler z falą ciągłą (CWD), Stress Echo | Tak |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej w trakcie zabiegu | Tak |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) | Tak |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex | Tak |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy o możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) | Tak |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie DICOM (min. Print, Send, Worklist, MPPS) | Tak |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie zabiegu, wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy dedykowane do min. reumatologii, anestezjologii, ortopedycznych, badań naczyniowych oraz procedury FAST | Tak |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o multikonektor z 3 gniazdami głowic i zintegrowanymi głośnikami do zainstalowania na wózku jezdnym umożliwiający równoczesne podłączenie do aparatu 4 głowic | Tak |  |
| 41 | Pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne | Tak |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy systemu o dedykowany dodatkowy monitor min.17 cali zamontowany na wózku jezdnym | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat do badań EKG – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEM | Tak |  |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >135 dB | Tak |  |
|  | System oparty o szybki procesor 32 bitowy ARM9 (lub równoważny) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | Tak |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Tak |  |
|  | Moduł automatycznych pomiarów w obrębie QRS: PR, QRS czas trwania, PD, PA, QA, RD, SD, ST J, STM, STE, TA, PA. | Tak |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | Tak |  |
|  | Analiza i interpretacja wyników EKG. | Tak |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak |  |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | Tak |  |
|  | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000Hz | Tak |  |
|  | Analiza RR | Tak |  |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150HZ | Tak |  |
|  | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopi raportu do 5 sztuk | Tak |  |
|  | DRUKARKA | Tak |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak |  |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  |
|  | EKRAN | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |
|  | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość ,minimum 800x480 | Tak |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | Tak |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak |  |
|  | KLAWIATURA | Tak |  |
|  | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc | Tak |  |
|  | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE TECHNICZNE | Tak |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 140 badań EKG lub 6 godzin ciągłego monitorowania pacjenta. | Tak |  |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak |  |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg | Tak |  |
|  | System operacyjny urządzenia oparty na Windows | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury, lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD | Tak |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym | Tak |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | Tak |  |
|  | W zestawie: - dwuczęściowy kabel pacjenta umożliwiający wymianę pojedynczych odprowadzeń - komplet elektrod wielorazowego użytku (6 elektrod przyssawkowych, 4 elektrody kończynowe) - papier do drukarki - instrukcja obsługi (w języku polskim) - dedykowany wózek pod aparat | Tak |  |

Wymagane Parametry Techniczne

Zestaw do trudnych intubacji – 1 kpl.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

CE (podać numer certyfikatu – jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne - wymagane | Warunek | Parametry oferowane – należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa zewnętrzne wymienne monitory HD z ekranem dotykowym o przekątnej min. 3,5” | Tak |  |
| 2 | Kąt regulacji położenia monitora w zakresie: góra/dół: ≥120°, lewo/prawo ≥270° (± 5°) | Tak |  |
| 3 | Dwa wyjścia zewnętrzne: miniUSB, HDMI | Tak |  |
| 4 | Możliwość zapisania ruchomego obrazu podczas badania w trybie rzeczywistym jako zdjęcie lub film w pamięci wewnętrznej urządzenia | Tak |  |
| 5 | Pamięć wewnętrzna min. 16GB (± 2GB) | Tak |  |
| 6 | Możliwość przesłania rzeczywistego lub zapisanego obrazu za pomocą transferu WiFi lub kabla HDMI do odbiorników zewnętrznych | Tak |  |
| 7 | Możliwość łatwego odłączenia monitora od rękojeści | Tak |  |
| 8 | Wbudowana bateria litowa o pojemności min. 2500mAh, 3,7V | Tak |  |
| 9 | Czas pracy ciągłej na pełnej baterii: min. 4godz | Tak |  |
| 10 | W zestawie zewnętrzna ładowarka sieciowa o parametrach wyjściowych DC 5V, 2A | Tak |  |
| 11 | Temperatura pracy: 5°- 40°C przy wilgotności ≤80% bez kondensacji | Tak |  |
| 12 | Temperatura przechowywania i transportu: -20 -60°C przy wilgotności ≤95% bez kondensacji | Tak |  |
| 13 | W zestawie dodatkowy centralny monitor medyczny o poniższych parametrach: monitor LCD IPS 12 bit tablica LUT, rozmiar ekranu – min. 19”, rozdzielczość ekranu LCD IPS – min. 1280x1024, czas reakcji min 8ms, kontrast min. 2000:1, jasność min 600 (cd/m2), kąt widzenia min. 178H / 178V, zmiana wielkości obrazu min.: Auto , 4:3, 16:9, wejścia wideo: min.: DVI, D-SUB15, HDMI, BNC, tryby pracy DICOM, GAMMA 2.0, 2.2, 2.4, minimum trzy programowalne tryby użytkownika dla obrazów kolorowych C1, C2, C3, możliwość komunikacji WiFi z urządzeniami peryferyjnymi (przesył obrazu) | Tak |  |
| 14 | Laryngoskop: Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa zintegrowana z prowadnicą. Prowadnica wykonana ze stopu tytanu z regulacją wysuwu pozwalającą na użycie różnej wielkości łyżek (neonatologiczne, dziecięce, dla dorosłych i XL dla dorosłych). Wbudowana w prowadnicę kamera cyfrowa o średnicy max. 4mm oraz moduł oświetlenia LED. Źródło światła LED o natężeniu ≥1.000lx z odległości 40mm. Obszar oświetlenia: ≥Ø 50mm z odległości 40mm. Temperatura barwowa: 5.000 K. Kąt widzenia: 60°. Odległość robocza: 20 – 100mm. Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli. Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem. | Tak |  |
| 15 | Laryngoskop ze sztywną prowadnicą: Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z prowadnicą. Prowadnica o średnicy Ø 3,8mm i długości 38mm wykonana ze stopu tytanu (± 2mm). Elastyczny pod wpływem temperatury dolny odcinek prowadnicy. Prowadnica wyposażona w regulowany dystans z króćcem schodkowym do podaży tlenu. Dystans pozwala na użycie różnych rozmiarów rurek intubacyjnych. Wbudowana w prowadnicę kamera cyfrowa o średnicy max. 1,5mm oraz moduł oświetlenia LED. Źródło światła LED o natężeniu ≥400lx z odległości 20mm. Temperatura barwowa: 5.000 K. Kąt widzenia: 90°. Odległość robocza: 3 – 50mm. Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli. Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem. Bronchoskop intubacyjny: Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z elastycznym endoskopem. Endoskop o długości min. 600mm i średnicy Ø 3,8mm (± 2mm). Wbudowana w endoskop kamera cyfrowa o średnicy max. 1,5mm oraz moduł oświetlenia LED - końcówka endoskopu zabezpieczona tytanową skuwką. Źródło światła LED o natężeniu ≥400lx z odległości 20mm. Temperatura barwowa: 5.000 K. Kąt widzenia: 90°. Odległość robocza: 3 – 50mm. Regulacja kąta zagięcia końcówki endoskopu w zakresie: w górę: 150°, w dół 90° (±5°). Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli. Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem. | Tak |  |
| 16 | Fiberoskop: Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z elastycznym endoskopem. Endoskop o długości min. 600mm, średnica zewnętrzna Ø 5,2mm, kanał roboczy o średnicy Ø 2,2mm (± 2mm). Wbudowana w endoskop kamera cyfrowa o średnicy max. 1,5mm oraz moduł oświetlenia LED - końcówka endoskopu zabezpieczona tytanową skuwką. Źródło światła LED o natężeniu ≥400lx z odległości 20mm. Temperatura barwowa: 5.000 K. Kąt widzenia: 90°. Odległość robocza: 3 – 50mmRegulacja kąta zagięcia końcówki endoskopu w zakresie: w górę: 150°, w dół 100° (±5°). Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli. Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem. | Tak |  |

UWAGA:

- Powyższe „parametry techniczne - wymagane” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………..

Podpis Wykonawcy / upoważnionego przedstawiciela