Załącznik numer 2 do Ogłoszenia

**Parametry techniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Ureterorenoskop półsztywny, z okularem przesuniętym na bok (wg. Marbergera) – 2 szt.Kierunek patrzenia 12⁰Długość robocza ureterorenoskopu 430 mmDługość całkowita ureterorenoskopu 599 mmZakończenie ureterorenoskopu o atraumatycznym kształcieŚrednica 8/9,8 CharrKanał roboczy 5.2x6.2 charr na instrument 1x 5 charr lub 2x 3 charrKanał roboczy usytuowany w linii prostej, zakończony automatycznym zaworem uszczelniającym, w skład którego wchodzi mocowanie membrany oraz uszczelkaPrzyłącze światłowodu znajdujące się od góry instrumentu.Oznaczenie na endoskopie graficzne oraz kolorystyczne średnicy wiązki włókien dedykowanego światłowoduOznaczenie graficzne oraz kolorystyczne kierunku patrzeniaZnakowanie Data Matrix bezpośrednio na endoskopieUreterorenoskop wyposażony w kurki odcinające wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | TAK – podać/opisać |  |
| 2. | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 2 szt.Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mmDługość światłowodu min. 3 mOznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optykąŚwiatłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap | TAK – podać/opisać |  |
| 3. | Kosz do reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu – 2 sztWymiary zewnętrzne (s x w x g): 635 x 75 x 132 mmWyposażony w uchwyty na sonotrody oraz koszyczek na niewielkie narzędzia | TAK – podać/opisać |  |
| 4. | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klikUchwyt z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palecWkład typu aligator/szczupak, z oznaczeniem pozycji, średnica 5 charr, dł. użytkowa 550 mmKleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu -1 szt | TAK – podać/opisać |  |
| 5. | Kleszczyki wkład typu biopsja, z oznaczeniem pozycji, średnica 3 charr, dł. użytkowa 920 mm - 1 szt | TAK – podać/opisać |  |