Załącznik numer 2 do Ogłoszenia

**Parametry techniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Ureterorenoskop półsztywny, z okularem przesuniętym na bok (wg. Marbergera) – 2 szt.  Kierunek patrzenia 12⁰  Długość robocza ureterorenoskopu 430 mm  Długość całkowita ureterorenoskopu 599 mm  Zakończenie ureterorenoskopu o atraumatycznym kształcie  Średnica 8/9,8 Charr  Kanał roboczy 5.2x6.2 charr na instrument 1x 5 charr lub 2x 3 charr  Kanał roboczy usytuowany w linii prostej, zakończony automatycznym zaworem uszczelniającym, w skład którego wchodzi mocowanie membrany oraz uszczelka  Przyłącze światłowodu znajdujące się od góry instrumentu.  Oznaczenie na endoskopie graficzne oraz kolorystyczne średnicy wiązki włókien dedykowanego światłowodu  Oznaczenie graficzne oraz kolorystyczne kierunku patrzenia  Znakowanie Data Matrix bezpośrednio na endoskopie  Ureterorenoskop wyposażony w kurki odcinające wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | TAK – podać/opisać |  |
| 2. | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 2 szt.  Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm  Długość światłowodu min. 3 m  Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką  Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap | TAK – podać/opisać |  |
| 3. | Kosz do reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu – 2 szt  Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 635 x 75 x 132 mm  Wyposażony w uchwyty na sonotrody oraz koszyczek na niewielkie narzędzia | TAK – podać/opisać |  |
| 4. | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik  Uchwyt z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec  Wkład typu aligator/szczupak, z oznaczeniem pozycji, średnica 5 charr, dł. użytkowa 550 mm  Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu -1 szt | TAK – podać/opisać |  |
| 5. | Kleszczyki wkład typu biopsja, z oznaczeniem pozycji, średnica 3 charr, dł. użytkowa 920 mm - 1 szt | TAK – podać/opisać |  |